## Slide 1
Chirurgie laparoscopique,
robots porte-endoscope
et projet EVOLAP B. Herman
Louvain-la-Neuve − 10 octobre 2013

## Slide 2: Imaginez…
Vous conduisez une voiture
  Sur une route sinueuse
  En marche arrière
  En ne regardant que dans le rétroviseur…
  … que votre passager fait bouger de temps à autres
  Avec une seule main sur le volant…
  … doté d’une assistance de direction variable
  L’autre main tenant une tasse remplie de café brûlant
  Le tout avec un œil fermé
Voilà :
    Vous faites de la chirurgie laparoscopique !

## Slide 3: Le contexte
Chirurgie laparoscopique
  Incisions dans la paroi abdominale : trocarts Ø5–10 mm
  Abdomen distendu par insufflation de gaz
  1 à 3 instruments, 1 laparoscope : affichage de l’intérieur de la cavité abdominale sur téléviseur (caméra + éclairage)
  Chirurgie gynécologique, urologique, abdominale, digestive…
    traumatisme et douleur
    période de convalescence
    taille des cicatrices

## Slide 4: Manipulation de la caméra
Tâche souvent exécutée par un assistant (interne) :
  Manque de coordination entre le chirurgien et la caméra (incompréhension, mouvements involontaires, etc.)
    Perception de la profondeur diminuée
    Perturbation de la coordination main-œil
  Instabilité de l’image (tremblements)
    Fatigue visuelle
  Besoin d’un assistant
    Problème de place
    Chirurgie en solo impossible

## Slide 5: Solutions existantes
Porte-instruments passifs
  Compacts et légers
  Installation et utilisation simples
  Image stable
  Besoin d’au moins une main libre
  Nombreuses interruptions

## Slide 6: Solutions existantes
AESOP Computer Motion Inc. (USA)
  Robot industriel SCARA adapté
  Monté sur la table (rail latéral standard)
  25kg…
  Commande vocale
  ~850 dispositifs vendus depuis 1994
  Entreprise rachetée par Intuitive Surgical Inc., USA
    Production et SAV interrompus

## Slide 7: Solutions existantes
LapMan Medsys S.A. (Gembloux)
  Robot dédié
  Posé au sol
  Alignement obligatoire avec l’incision (lasers)
  Mini-joystick fixé sur l’instrument chirurgical
  ~30 dispositifs vendus

## Slide 8: Solutions existantes
EndoAssist Armstrong Healthcare Ltd. (UK)
  Robot dédié
  Posé au sol
  Alignement obligatoire avec l’incision (lasers)
  Commande par casque (accéléromètres) + pédale d’activation
  Entreprise rachetée par Prosurgics Ltd.
    En fin de vie

## Slide 9: Solutions existantes
FreeHand Prosurgics Ltd. (UK)
  Robot dédié compact
  Monté sur la table (rail)
  Alignement obligatoire avec l’incision, mais simplement visuel
  Commande par casque (gyroscopes) + pédale d’activation
  Nouveau sur le marché (2008)

## Slide 10: Solutions existantes
SoloAssist AKTORmed GmBH (D)
  Robot dédié
  Monté sur la table (rail)
  18kg
  Alignement obligatoire avec l’incision, mais simplement visuel
  Mini-joystick fixé sur l’instrument chirurgical
  Nouveau sur le marché (2008)

## Slide 11: Solutions existantes
ViKY EndoControl Medical (F)
  Robot dédié compact
  Monté sur le patient (mais fixé à la table)
  1kg !
  Commande par footpad (vocale en développement)
  Nouveau sur le marché (2008)

## Slide 12: Limitations principales
Tous ces robots font ce qu’on leur demande:
    Ils déplacent un laparoscope sur ordre du chirurgien…
    … et le maintiennent fixe le reste du temps
Mais (il y a un mais)
  Interface de commande trop basique
    Mouvements Left/Right, Up/Down et In/Out discrets
    Vitesse angulaire constante, donc vitesse de défilement de l’image fort variable
  Installation longue
    Besoin d’alignement précis
  Encombrement, peu de liberté dans le choix de la position du robot
  Mouvements de l’image pas toujours optimaux

## Slide 13: Objectifs de conception
Proposer un nouveau manipulateur de laparoscope
  Compact et léger
  Offrant au laparoscope un grand volume de travail intra-abdominal
  Rapide à installer et requérant un setup minimal
  Pouvant être placé où l’on veut, indépendamment de l’incision
  Doté d’une interface de commande complète et intuitive
  Permettant une manipulation entièrement manuelle du laparoscope sans devoir le détacher du robot

## Slide 14: Principes généraux
Morphologie générale
  Découplage des mouvements de zoom pour minimiser l’espace balayé
  Génération des mouvements angulaires sous contrainte de passage par l’incision
    Mécanisme sphérique local
    Remote Center-of-Motion (RCM) mécanique, passif ou commandé

## Slide 15: Vue d’ensemble du robot
Architecture découplée à 3 DDL
Manipulateur local à 1 DDL : zoom (translation)
Bras articulé blocable avec 2 pivots orthogonaux libres
Manipulateur principal à 2 DDL : mouvements angulaires
Joystick omnidirectionnel et proportionnel monté sur l’instrument
Fixation à la table réglable en hauteur

## Slide 16: Principes cinématiques (2D)
Parallélogramme
Effecteur
Base
Incision
Effecteur
Incision
Fixation à la table
Base
Effecteur
Bras blocable
Point de préhension avec pivots passifs
Incision
Incision
Translation circulaire de l’effecteur et du bras
Mouvement angulaire du laparoscope autour de l’incision
Changement de forme du parallélogramme
Mouvement angulaire identique
Autre placement du parallélogramme
Architecture à parallélogrammes du manipulateur principal

## Slide 17: Principes cinématiques (3D)
Architecture à parallélogrammes du manipulateur principal
  Translations circulaires du point de préhension du laparoscope autour de l’incision

## Slide 18: En mouvement

## Slide 19: Design du manipulateur principal
Equilibrage statique
Équilibre « parfait » si :

## Slide 20: Design du manipulateur principal
Modèle cinématique
Chaînes fermées
Cinématique et singularités
Vitesses opérationnelles (du laparoscope)
Vitesses articulaires (des moteurs)
Matrice jacobienne
Sous-mobilité locale
Sous-mobilité locale
Sur-mobilité locale

## Slide 21: Design du manipulateur principal
Cinématique et singularités

## Slide 22: Cinématique du laparoscope
Un laparoscope possède 4 DDL
  Translation le long de son axe longitudinal (zoom in et out)
  Rotation propre
  Rotation autour de deux axes passant par l’incision (left-right et up-down: déplacements latéraux de l’image sur l’écran)
Mouvements naturels
  Système de coordonnée intrinsèque : axe longitudinal + directions principales de l’image
  Mouvements régulés par rétroaction visuelle durant une manipulation à la main
C’est ce que fait AESOP
  Mouvements de l’image très intuitifs, prévisibles par le chirurgien
  Nécessite 3 rotations motorisées pour les déplacements latéraux
  Couplage cinématique entre les actionneurs

## Slide 23: Cinématique du laparoscope
Pour réduire la complexité
  Système de coordonnées hybride avec un axe fixe et deux axes mobiles
  Possibilité de découplage : un moteur = un mouvement
    2 DDL requièrent 2 moteurs (pas 3)
2 familles principales
ViKY, EndoAssist, FreeHand, da Vinci S and Si
EVOLAP, LapMan

## Slide 24: Commande et interface utilisateur
Mode téléopéré
Contrôleur
Joystick
Régulateurs de vitesse
Moteurs
Codeurs
Filtre
Modèle
Cinématique
Inverse
Pré-traitement
Post-traitement
Calibration des signaux du joystick
Lissage des signaux en cas d’échelon de consigne
Calcul des consignes requises aux actionneurs
Traitement des butées et calibration pour les boîtiers de régulation

## Slide 25: Commande et interface utilisateur
Mode automatique
  Génération de la trajectoire dans l’espace articulaire
  Loi trapèze pour les vitesses
  Homogénéisation du temps de parcours de chaque moteur
  Accélération continue (second degré)
  Régulation proportionnelle à l’erreur en position

## Slide 26: Interface de commande
Approche « naturelle » : pilotage en temps réel
  Footpad, joystick sur l’instrument
  Voix
  Mouvements (« gestes ») des yeux ou de la tête
Approche « robotique » : indication de la destination
  Suivi d’instrument (externe ou dans l’image)
  Suivi de la ligne du regard
  Contrôle vocal d’un curseur sur l’écran
Caractéristiques
  Temps de réaction, taux de reconnaissance, intuitivité, confort, etc.
    Dépendent principalement de l’implémentation
  Nombre de directions contrôlables : uniquement mouvements cartésiens !
    Ajout des diagonales (voire plus), ou omnidirectionnalité

## Slide 27: Étude expérimentale
Comparaison
  des modes de fonctionnement du joystick
  du choix des axes opérationnels
Protocole
  6 collègues roboticiens et 12 chirurgiens
  Trajectoire point à point
  Métrique : durée requise

## Slide 28: Étude expérimentale
  2-way ANOVA
    Significatif pour chaque facteur (p < .0001)
    Pas d’interaction entre facteurs (p = 0.43)
  Test Tukey HSD de comparaisons multiples
    ViKY plus lent qu’EVOLAP (p < .0005) et AESOP (p < .0001); EVOLAP un peu plus lent qu’AESOP mais pas significativement (p = 0.1)
    Mode cartésien plus lent qu’avec les diagonales (p < .0001); Mode omnidirectionnel plus rapide qu’avec les diagonales (p = 0.0025)

## Slide 29: Influence de la cinématique
ViKY
AESOP
EVOLAP

## Slide 30: Influence des directions
Omni
Cartésien
+ Diagonales

## Slide 31: Vérification et mise au point

## Slide 32: Validation in vivo

## Slide 33: Retour sur le design
Amélioration du manipulateur principal
  Réduction de l’encombrement
    Hauteur des parallélogrammes verticaux
    2 moteurs dans la base (différentiel)
  4ème parallélogramme ou engrenages plutôt que courroie (rigidité)
Amélioration de l’interface de commande
  Suivi du visage par Kinect
  Ajustement automatique de la vitesse angulaire en fonction du niveau de zoom